## QC_Data
Date | Instrument | Standard | Element | Certified Value | Measured Value | Unit | Operator
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.378 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1913 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0407 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.929 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3113 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4279 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5062 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1174 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:34 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1717 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4085 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.19 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0494 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2199 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2818 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4173 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4955 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1146 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1637 | wt% | M. Saleh
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4218 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.225 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0462 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.6661 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2987 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4197 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5109 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1136 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 08:42 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1684 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5449 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4573 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5908 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7914 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9776 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8431 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6389 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1807 | wt% | A. Hassan
2026-06-15 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2904 | wt% | A. Hassan
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5092 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1702 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0676 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1206 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2966 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4318 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5158 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.115 | wt% | R. Omar
2026-06-16 08:35 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1703 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6255 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4369 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6176 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9756 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9949 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.842 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.642 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1771 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:16 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2907 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6245 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4485 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6638 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4516 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9252 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8577 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6209 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1771 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 08:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2894 | wt% | M. Saleh
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.886 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1032 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3996 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3366 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6595 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7696 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8163 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2126 | wt% | R. Omar
2026-06-16 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2594 | wt% | R. Omar
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3991 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2057 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0739 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2126 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3095 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4239 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5074 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1244 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.17 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4823 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4187 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5589 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.2643 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9405 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8393 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6416 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1941 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2852 | wt% | A. Hassan
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8615 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.111 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4074 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5781 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6335 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6708 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.819 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2103 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2545 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.331 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2513 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0566 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1154 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2976 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4193 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4947 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1152 | wt% | M. Saleh
2026-06-17 15:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1712 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2596 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2444 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0327 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2343 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3127 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.411 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5196 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1261 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1698 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.78 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0701 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4475 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2623 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6187 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6799 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8123 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2006 | wt% | R. Omar
2026-06-18 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2665 | wt% | R. Omar
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8017 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0844 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4054 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2579 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6202 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6958 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8163 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1999 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 08:27 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2558 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.346 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1861 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0609 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3426 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2795 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4188 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5052 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1126 | wt% | M. Saleh
2026-06-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1725 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7061 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1433 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3916 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3638 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5913 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6639 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8364 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2063 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 08:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2615 | wt% | M. Saleh
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5927 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3726 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6428 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7205 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9453 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8503 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6513 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1843 | wt% | R. Omar
2026-06-19 15:43 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2922 | wt% | R. Omar
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9185 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1695 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.414 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5374 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6403 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7415 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8313 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2067 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 08:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2679 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7619 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4267 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6609 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.2946 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9963 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8364 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6238 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1851 | wt% | A. Hassan
2026-06-19 15:09 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2841 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.5949 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.012 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4188 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4113 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6136 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7115 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8094 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1989 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 08:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2591 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2679 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2363 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0487 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1701 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2893 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4161 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5024 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1163 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:30 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1707 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8424 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2237 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3779 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6252 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6177 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7095 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8022 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2066 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2639 | wt% | A. Hassan
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8101 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1051 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4647 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3946 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.563 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6837 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.7958 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1861 | wt% | M. Saleh
2026-06-22 15:19 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2572 | wt% | M. Saleh
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4977 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3492 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6609 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8415 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9515 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8494 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6404 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1851 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2932 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3162 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2365 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.036 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2886 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2834 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4192 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5099 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1144 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:13 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1759 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7502 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4204 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.544 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8659 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9481 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8748 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6297 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1783 | wt% | R. Omar
2026-06-23 08:03 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.289 | wt% | R. Omar
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4269 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2198 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0919 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0043 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3018 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4093 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.522 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1241 | wt% | A. Hassan
2026-06-23 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1731 | wt% | A. Hassan
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8269 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1071 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4031 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4138 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6592 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7311 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8193 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2057 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2567 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7158 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4036 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6075 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5081 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9479 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8604 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6362 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1786 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 15:42 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2887 | wt% | M. Saleh
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7706 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0763 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4599 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2046 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.635 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.8437 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8161 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2056 | wt% | R. Omar
2026-06-24 08:46 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.261 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3201 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2348 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1032 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0555 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3057 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4256 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5124 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1148 | wt% | R. Omar
2026-06-24 15:37 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1662 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7905 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4823 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6294 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9457 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0109 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8477 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6343 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1715 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2902 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7747 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3491 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.589 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6673 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9591 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8476 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6421 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1819 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2883 | wt% | R. Omar
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3932 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2362 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1015 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2021 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3112 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4101 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.513 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1118 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1652 | wt% | M. Saleh
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7417 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3919 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5814 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7023 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9288 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8814 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6617 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1814 | wt% | R. Omar
2026-06-25 15:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2855 | wt% | R. Omar
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3858 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1829 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0524 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9016 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3333 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4262 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5183 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.118 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:42 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1717 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3687 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2091 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0234 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.8511 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3266 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4189 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5117 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1242 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1641 | wt% | A. Hassan
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7009 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3796 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6829 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8554 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9121 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8389 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6477 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1829 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.279 | wt% | M. Saleh
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4481 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2633 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0566 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.049 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2864 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4467 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5087 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1267 | wt% | R. Omar
2026-06-26 15:16 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1678 | wt% | R. Omar
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6003 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4531 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5747 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.0822 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9605 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8376 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6352 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1771 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2897 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3335 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2102 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0289 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.8777 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.309 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4252 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4983 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.12 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1678 | wt% | A. Hassan
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7353 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1967 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4141 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.498 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6141 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6814 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8272 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2089 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 08:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2631 | wt% | M. Saleh
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3127 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2167 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0695 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2652 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.291 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4315 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4968 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1227 | wt% | R. Omar
2026-06-29 15:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1663 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4068 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2556 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0187 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9124 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2944 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4134 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5129 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1166 | wt% | R. Omar
2026-06-30 08:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1675 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7057 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1422 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3769 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0926 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5724 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7806 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8161 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2118 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 15:14 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2598 | wt% | M. Saleh
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.8979 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3439 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5985 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5337 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9084 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8589 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6479 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1739 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 08:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2819 | wt% | A. Hassan
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5118 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1292 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0806 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9145 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3318 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4254 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5078 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1137 | wt% | R. Omar
2026-06-30 15:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1667 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5978 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.353 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5514 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6964 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.949 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.849 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6391 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1729 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:24 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2896 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.8176 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5008 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.615 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5983 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.948 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8428 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6329 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1796 | wt% | R. Omar
2026-07-01 15:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2839 | wt% | R. Omar
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4201 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2141 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0562 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9366 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.305 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4168 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5118 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.12 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 08:07 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1654 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6324 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0884 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.435 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 62.8737 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6224 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7157 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8181 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2069 | wt% | A. Hassan
2026-07-01 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2581 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3556 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.223 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0253 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1406 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.313 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4192 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5066 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1223 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1643 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8303 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1345 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4231 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2342 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6133 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7342 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8253 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2115 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 15:20 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2521 | wt% | A. Hassan
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7812 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4126 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6032 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.0481 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9454 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8437 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6436 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1706 | wt% | R. Omar
2026-07-02 08:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2825 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9588 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.101 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4565 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.8433 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6613 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.782 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.817 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2007 | wt% | R. Omar
2026-07-02 15:33 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2564 | wt% | R. Omar
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6643 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4537 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.592 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7852 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9728 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.857 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6503 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1825 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2882 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3194 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1672 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0619 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0905 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3165 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.41 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5072 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1175 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 15:44 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1671 | wt% | M. Saleh
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4721 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2323 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0614 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0974 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3259 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4038 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.509 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1223 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 08:11 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1723 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9417 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.136 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4598 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5996 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.606 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7085 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8311 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2244 | wt% | A. Hassan
2026-07-03 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2592 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.508 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.219 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0801 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9333 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3061 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4188 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.516 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1244 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:46 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1649 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6938 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3644 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5649 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.0733 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9654 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8559 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6354 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1865 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2886 | wt% | R. Omar
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6934 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1305 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4321 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5713 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6267 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.675 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8209 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2074 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 08:35 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2648 | wt% | A. Hassan
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7452 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.182 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5324 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.9069 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6216 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7942 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8389 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2091 | wt% | R. Omar
2026-07-06 15:40 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2549 | wt% | R. Omar
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5423 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3111 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.568 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9751 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9263 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8483 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.642 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1839 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2881 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3284 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2084 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.029 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2951 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3094 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4157 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5073 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1191 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1724 | wt% | A. Hassan
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6009 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5367 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7058 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7707 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9722 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8745 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6378 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1777 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 08:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.297 | wt% | M. Saleh
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7372 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3726 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7409 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.25 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9677 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8819 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6205 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.184 | wt% | R. Omar
2026-07-07 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2889 | wt% | R. Omar
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3726 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1656 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0575 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9722 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3031 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4164 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5074 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1103 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:26 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1741 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9387 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2214 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4108 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 62.9429 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5968 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6642 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8138 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2106 | wt% | R. Omar
2026-07-08 15:07 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2496 | wt% | R. Omar
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6886 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3941 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6622 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7808 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9332 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8427 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6238 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1798 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.3007 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.8217 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4381 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.649 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1797 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9482 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8492 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6372 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1806 | wt% | A. Hassan
2026-07-08 15:17 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2875 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7534 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2368 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4076 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3395 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6338 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7369 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8063 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2085 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2648 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4098 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.27 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0361 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1143 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2991 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4288 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4951 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1172 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1682 | wt% | R. Omar
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5122 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1693 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.097 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0494 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.296 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4232 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.503 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1113 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 08:19 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1687 | wt% | A. Hassan
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3478 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.232 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.088 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3736 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3058 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4227 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5042 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1161 | wt% | R. Omar
2026-07-09 15:40 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1659 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.3931 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4376 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.616 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8939 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9533 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8575 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6404 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1878 | wt% | R. Omar
2026-07-10 08:32 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2925 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7032 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3213 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.614 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7317 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9565 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8338 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6557 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1807 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 15:40 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.283 | wt% | M. Saleh
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7888 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0832 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4679 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2374 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6343 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6825 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8195 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2172 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2734 | wt% | A. Hassan
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3627 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.193 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.099 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9021 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2998 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4316 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5025 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.116 | wt% | R. Omar
2026-07-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1684 | wt% | R. Omar
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5963 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.408 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6133 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.3331 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9355 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8595 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6453 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1795 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 08:02 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2849 | wt% | M. Saleh
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3535 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1824 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0336 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3497 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3146 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4268 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5063 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1239 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:27 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.168 | wt% | R. Omar
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4617 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2039 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0852 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1562 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3354 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4171 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4967 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1188 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 08:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1701 | wt% | A. Hassan
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9643 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1362 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4991 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1208 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6425 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.8654 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8295 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2119 | wt% | R. Omar
2026-07-13 15:31 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2608 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3911 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2348 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0653 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0246 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3164 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4184 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5109 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1194 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1661 | wt% | M. Saleh
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9095 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0705 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4018 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5686 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5923 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7169 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.807 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2183 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.272 | wt% | A. Hassan
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4595 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2239 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0903 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3668 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2823 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.438 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5096 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1259 | wt% | R. Omar
2026-07-14 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1706 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.686 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4397 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6888 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9285 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9337 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8484 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6486 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1844 | wt% | R. Omar
2026-07-14 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2909 | wt% | R. Omar
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.743 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0838 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4036 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.7016 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.584 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7552 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8121 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2019 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2666 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4811 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3806 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6537 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1138 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9367 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8548 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6469 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1759 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 15:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2921 | wt% | M. Saleh
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5861 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4036 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6909 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6512 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9367 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8632 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6421 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1856 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.297 | wt% | A. Hassan
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 21.0834 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0777 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5033 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3193 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6681 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.8504 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.796 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2029 | wt% | R. Omar
2026-07-15 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2635 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7912 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1433 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4323 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3803 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6466 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6243 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8278 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2024 | wt% | R. Omar
2026-07-16 08:34 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.265 | wt% | R. Omar
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5345 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4202 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.587 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5598 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9011 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8497 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6448 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1864 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2892 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3925 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2385 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1126 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0411 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3049 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4191 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5106 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1162 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1735 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8577 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0777 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4902 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4993 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6091 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7867 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8246 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2231 | wt% | A. Hassan
2026-07-16 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.265 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7066 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4033 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6218 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7247 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.8936 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8473 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6187 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1823 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 08:30 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2858 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3824 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2288 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0206 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.7985 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2877 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.408 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5026 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1267 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 15:47 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1664 | wt% | M. Saleh
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6889 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3827 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6923 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9497 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0048 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8761 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6412 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1739 | wt% | R. Omar
2026-07-17 08:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2934 | wt% | R. Omar
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7581 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3976 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7575 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.2781 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9407 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8605 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6366 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.175 | wt% | A. Hassan
2026-07-17 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2885 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.967 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4618 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5799 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5701 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9374 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.862 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6321 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1757 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2951 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6014 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3396 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5639 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.616 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.8804 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8589 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.634 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.183 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:47 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.3008 | wt% | R. Omar
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7629 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4625 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6744 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5491 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9466 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8309 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6541 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1648 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2836 | wt% | A. Hassan
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6205 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.409 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7113 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7438 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9855 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8483 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.64 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1755 | wt% | R. Omar
2026-07-20 15:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2908 | wt% | R. Omar
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3485 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2455 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0572 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9827 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3528 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4336 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4988 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1213 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1785 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.652 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1313 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4029 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2628 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6145 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6891 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8292 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2071 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 15:43 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2577 | wt% | A. Hassan
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5339 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3902 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7415 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8963 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9657 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8542 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6406 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1792 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2882 | wt% | M. Saleh
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5092 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4724 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.705 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6029 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9347 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8657 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6415 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1755 | wt% | R. Omar
2026-07-21 15:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2966 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7088 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0172 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4086 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6686 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6368 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6593 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8106 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2231 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2617 | wt% | R. Omar
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5837 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.457 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7088 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1413 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9543 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8542 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6459 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1761 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2839 | wt% | A. Hassan
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3951 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2231 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1468 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9533 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3074 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4308 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5133 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1244 | wt% | R. Omar
2026-07-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1683 | wt% | R. Omar
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.5952 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0726 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5094 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4116 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5937 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6959 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8204 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2137 | wt% | M. Saleh
2026-07-22 15:23 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2569 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6563 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2028 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3354 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3143 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6257 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6958 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8101 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2096 | wt% | R. Omar
2026-07-23 08:00 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.26 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.5657 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1125 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3808 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2611 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6259 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7343 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.831 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2064 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2648 | wt% | A. Hassan
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5117 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2153 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0965 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2422 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2814 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4212 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5059 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1185 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1641 | wt% | M. Saleh
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7974 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1655 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5271 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3796 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6151 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7544 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8249 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2082 | wt% | R. Omar
2026-07-23 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2632 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6458 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3191 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5888 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4162 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9127 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8655 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6422 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1704 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:18 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2938 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7551 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0854 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3985 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4722 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6366 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7549 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8349 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2187 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2671 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7837 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1361 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4824 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6311 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6107 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7508 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8378 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2149 | wt% | R. Omar
2026-07-24 08:37 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2611 | wt% | R. Omar
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4854 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.231 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.051 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9835 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3004 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4142 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5115 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.125 | wt% | M. Saleh
2026-07-24 15:35 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1684 | wt% | M. Saleh
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3637 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1803 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0549 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1734 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2952 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4246 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5063 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1161 | wt% | R. Omar
2026-07-27 08:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1706 | wt% | R. Omar
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.349 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2306 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0481 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.5869 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2951 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4281 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5096 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1195 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1725 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6927 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3676 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6983 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9341 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9681 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8666 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.644 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1867 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 08:35 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2988 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6146 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0596 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.453 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.8036 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.598 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7567 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8272 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2226 | wt% | A. Hassan
2026-07-27 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2652 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6611 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4095 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6008 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7914 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0002 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8297 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6425 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1743 | wt% | R. Omar
2026-07-28 08:00 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2911 | wt% | R. Omar
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7928 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1596 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3558 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6807 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6044 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7336 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8222 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.191 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 15:33 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2561 | wt% | A. Hassan
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8359 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1332 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4561 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.7629 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6668 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7111 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8173 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1981 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 08:13 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2646 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8895 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1847 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5227 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1502 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6546 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6632 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8174 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.212 | wt% | M. Saleh
2026-07-28 15:24 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2646 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5511 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3304 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6222 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6131 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9092 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8349 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6353 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1683 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:14 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2822 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8227 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1409 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4784 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0202 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6024 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7446 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8173 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2076 | wt% | R. Omar
2026-07-29 15:37 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2689 | wt% | R. Omar
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4789 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4181 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7334 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.439 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9193 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8564 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6455 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1759 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 08:46 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2936 | wt% | M. Saleh
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2566 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.21 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1165 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0012 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2652 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4183 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5158 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1266 | wt% | A. Hassan
2026-07-29 15:23 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1626 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9194 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1832 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4435 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4379 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5899 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7338 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8112 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1915 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:23 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2747 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5462 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1906 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0801 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3741 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3426 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4199 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5008 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1193 | wt% | R. Omar
2026-07-30 15:21 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1625 | wt% | R. Omar
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3203 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2147 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1071 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.4329 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3372 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4197 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5192 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1167 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 08:38 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1689 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3002 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.211 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0822 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1203 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3442 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4156 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5117 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1162 | wt% | A. Hassan
2026-07-30 15:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1661 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.9569 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4261 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5941 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9855 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9396 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8595 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6428 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1818 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2935 | wt% | A. Hassan
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7495 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0319 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3949 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0393 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6162 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6737 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8212 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2133 | wt% | R. Omar
2026-07-31 15:16 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2526 | wt% | R. Omar
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.46 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2749 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1281 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0398 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3407 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4111 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5215 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1172 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 08:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1605 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.855 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3443 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7332 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7435 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9532 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8323 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6335 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1829 | wt% | M. Saleh
2026-07-31 15:47 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2913 | wt% | M. Saleh
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.9552 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3614 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6294 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.2956 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9109 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8658 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6309 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1833 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 08:49 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2896 | wt% | A. Hassan
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7565 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0937 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3934 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5911 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6369 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6881 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8088 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2121 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2595 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7595 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3981 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7278 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5745 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9217 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8619 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6362 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1773 | wt% | R. Omar
2026-08-03 08:13 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2943 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6244 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3342 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7936 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9334 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0058 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8833 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6543 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1784 | wt% | R. Omar
2026-08-03 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2942 | wt% | R. Omar
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4946 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2747 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0586 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2319 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3368 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4161 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5132 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1163 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1676 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7817 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1277 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4258 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.032 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6725 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7549 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8291 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2073 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:26 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2595 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2616 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2444 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1772 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.7736 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3314 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4222 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5091 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1259 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 08:49 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1659 | wt% | A. Hassan
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.8451 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3891 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7208 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8311 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9357 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8689 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6311 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1857 | wt% | M. Saleh
2026-08-04 15:38 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2825 | wt% | M. Saleh
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.4686 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1197 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3726 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2842 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.661 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6664 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8066 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2209 | wt% | R. Omar
2026-08-05 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2606 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8415 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0736 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4077 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.7206 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6451 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.71 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8206 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2091 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:11 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2569 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.894 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3372 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7209 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9966 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9706 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8483 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6334 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1802 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 08:32 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.28 | wt% | A. Hassan
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7567 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3734 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7526 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1297 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9708 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8741 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.661 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1843 | wt% | R. Omar
2026-08-05 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2879 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3292 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2224 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0465 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.7515 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3063 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4183 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5066 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1129 | wt% | R. Omar
2026-08-06 08:43 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1688 | wt% | R. Omar
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8131 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0602 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4322 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0831 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.614 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7609 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8112 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2061 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:06 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2657 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8284 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1752 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4468 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1841 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5932 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6677 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8092 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2037 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 08:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2616 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6663 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4222 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7139 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8352 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0023 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8539 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6337 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1796 | wt% | M. Saleh
2026-08-06 15:21 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2846 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3326 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2131 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0733 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0123 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.314 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4138 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5036 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1178 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1774 | wt% | A. Hassan
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3574 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2019 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0466 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2131 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.314 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4321 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5116 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1261 | wt% | R. Omar
2026-08-07 15:08 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1709 | wt% | R. Omar
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3898 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2178 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1149 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.7288 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3285 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4177 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5066 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1189 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 08:27 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1692 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2978 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.19 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1258 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1251 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3021 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4166 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5036 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1198 | wt% | M. Saleh
2026-08-07 15:41 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.174 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7596 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3755 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6483 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4142 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.896 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8347 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6361 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1779 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 08:15 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.287 | wt% | M. Saleh
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.3726 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4267 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5686 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6261 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9371 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8362 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6268 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1737 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2899 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.32 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1945 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1049 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1775 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2673 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.439 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5063 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1167 | wt% | R. Omar
2026-08-10 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1712 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4275 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2539 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1266 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.312 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3361 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4312 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.521 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1207 | wt% | R. Omar
2026-08-10 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1703 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.751 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3291 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6435 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8918 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9587 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8237 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.639 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1841 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2856 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2088 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2416 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0364 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2502 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2714 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4241 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5082 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1234 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 15:00 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1669 | wt% | M. Saleh
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3333 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1973 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1194 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9237 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.335 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4419 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5046 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1128 | wt% | R. Omar
2026-08-11 08:06 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.174 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7567 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4625 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7212 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7557 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9068 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8569 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6494 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1758 | wt% | R. Omar
2026-08-11 15:15 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.3032 | wt% | R. Omar
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8996 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2122 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4266 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0913 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6296 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7622 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8139 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2043 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2653 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6624 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1006 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3842 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4751 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6228 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7536 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8287 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1985 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:19 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2621 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9286 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0919 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5047 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6359 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5924 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6281 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8326 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2047 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 08:29 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2584 | wt% | M. Saleh
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2934 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1828 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.119 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1638 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2618 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4244 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.501 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1155 | wt% | A. Hassan
2026-08-12 15:48 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1723 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5483 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1923 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0551 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1345 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3396 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4173 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5177 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1169 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1738 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3709 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2811 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0565 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1189 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.357 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4221 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5038 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1231 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 15:40 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.166 | wt% | A. Hassan
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5756 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3661 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7637 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8037 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9195 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8806 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6204 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1773 | wt% | R. Omar
2026-08-13 08:12 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2877 | wt% | R. Omar
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4247 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1805 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1398 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0689 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2964 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.412 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5009 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1215 | wt% | M. Saleh
2026-08-13 15:02 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1667 | wt% | M. Saleh
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7841 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4843 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6093 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5144 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9818 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8537 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6508 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1801 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 08:27 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2969 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8894 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1458 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4236 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4591 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6259 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7476 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8137 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2228 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2594 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.618 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5097 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7484 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4638 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9277 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.87 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6607 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1813 | wt% | R. Omar
2026-08-14 08:02 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2954 | wt% | R. Omar
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6958 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4363 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8248 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6167 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9688 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8536 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6302 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1799 | wt% | A. Hassan
2026-08-14 15:27 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2885 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4434 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2059 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0226 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3551 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3156 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.426 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5208 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1178 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 08:29 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1728 | wt% | M. Saleh
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.395 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2172 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.05 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.292 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3126 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4191 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5079 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1214 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.167 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7294 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1139 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5273 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.9082 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6544 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.803 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8193 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2261 | wt% | R. Omar
2026-08-17 08:08 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2617 | wt% | R. Omar
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8378 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1357 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5962 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3952 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6744 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6765 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8285 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2026 | wt% | A. Hassan
2026-08-17 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2694 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7701 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4678 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5798 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7089 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9065 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8516 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.639 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1778 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.286 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.553 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4286 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6749 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.2918 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9464 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.845 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6447 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.174 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:39 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2892 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.408 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2148 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1419 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0575 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2774 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4235 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5122 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1194 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 08:44 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1733 | wt% | A. Hassan
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6637 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.08 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6031 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.7598 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6009 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6652 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8122 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2063 | wt% | M. Saleh
2026-08-18 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2518 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4928 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4495 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5953 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7812 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9696 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8597 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6368 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1803 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2852 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7344 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3404 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6201 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9878 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.965 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8718 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6532 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1766 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 15:29 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2895 | wt% | A. Hassan
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6696 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.546 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7748 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.2491 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.929 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8513 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6279 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1745 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 08:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2879 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7794 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0745 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5793 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2631 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6071 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6577 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8103 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2148 | wt% | M. Saleh
2026-08-19 15:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2516 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.601 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4129 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5796 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1449 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9844 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8528 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6232 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1734 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 08:12 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2957 | wt% | A. Hassan
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4238 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2602 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0375 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0673 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.31 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4225 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4983 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.124 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:05 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1745 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8437 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0865 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4738 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6051 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.624 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7678 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.846 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.211 | wt% | R. Omar
2026-08-20 08:48 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2561 | wt% | R. Omar
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6702 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.081 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5679 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2595 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6083 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7733 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8306 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2159 | wt% | M. Saleh
2026-08-20 15:26 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2627 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6475 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5002 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5856 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7329 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.907 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8459 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.645 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1891 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2862 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6033 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3601 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5769 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.816 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.896 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8513 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6402 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1759 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 15:06 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2841 | wt% | A. Hassan
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4757 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4841 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7976 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7042 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9139 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8862 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6566 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1741 | wt% | R. Omar
2026-08-21 08:23 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2883 | wt% | R. Omar
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.427 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2844 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1266 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1935 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2838 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4323 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5044 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1107 | wt% | M. Saleh
2026-08-21 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1696 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7577 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1194 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4302 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.8023 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6184 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7494 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8264 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2078 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 08:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2604 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.531 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4655 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5698 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1083 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9798 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8489 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6327 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1786 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 15:37 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2927 | wt% | A. Hassan
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7789 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3699 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7914 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.3872 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9738 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8756 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.636 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1873 | wt% | R. Omar
2026-08-24 08:36 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.294 | wt% | R. Omar
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6552 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3214 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8215 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.4551 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9338 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8509 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6376 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1822 | wt% | M. Saleh
2026-08-24 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2937 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9961 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0723 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4194 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6938 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6385 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6744 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8114 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2066 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:41 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2597 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6388 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1439 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4308 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5416 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6321 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7676 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.826 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2163 | wt% | R. Omar
2026-08-25 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2629 | wt% | R. Omar
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5031 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2116 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1378 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9329 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2708 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4178 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5047 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1221 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 08:08 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.165 | wt% | A. Hassan
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8339 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1073 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5415 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2004 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5907 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6893 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8201 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2087 | wt% | M. Saleh
2026-08-25 15:42 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2526 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6708 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5007 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6426 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7176 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.8993 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8332 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6238 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1846 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2856 | wt% | R. Omar
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.35 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2229 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0787 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9819 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3029 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4153 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5167 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1157 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1661 | wt% | M. Saleh
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8588 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2515 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5339 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6413 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6265 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7441 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8166 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2083 | wt% | R. Omar
2026-08-26 08:28 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2564 | wt% | R. Omar
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4024 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4206 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7996 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6474 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9547 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8604 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6415 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1826 | wt% | A. Hassan
2026-08-26 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.294 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 21.0843 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1702 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4446 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0429 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6169 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6792 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8128 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2171 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 08:24 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2558 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4021 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3914 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6233 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6145 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9275 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8724 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6284 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1734 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:38 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2853 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8415 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0833 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5554 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.67 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5964 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7651 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8374 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2105 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 08:11 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2634 | wt% | M. Saleh
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.994 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0662 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6103 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3048 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6001 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7139 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8174 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2027 | wt% | A. Hassan
2026-08-27 15:14 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2517 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5578 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2409 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0743 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0109 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3084 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4217 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5017 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1158 | wt% | R. Omar
2026-08-28 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1703 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6673 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1398 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.401 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.659 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6199 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6986 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8216 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2087 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2565 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.734 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4695 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7309 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6965 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9371 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.852 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6357 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1768 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2945 | wt% | A. Hassan
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3062 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.263 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.168 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.001 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3274 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4274 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5186 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1191 | wt% | R. Omar
2026-08-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1673 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.675 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4095 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6213 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6535 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.8358 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8511 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6218 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1815 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2966 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7514 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1108 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4055 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2607 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6049 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6749 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8346 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2099 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.265 | wt% | R. Omar
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6279 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.425 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8291 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8631 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.929 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8407 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6559 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1782 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 08:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2883 | wt% | A. Hassan
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9358 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1473 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5652 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.9968 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6302 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.8066 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8179 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1996 | wt% | R. Omar
2026-08-31 15:49 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2531 | wt% | R. Omar
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6188 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3367 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5678 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7137 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9046 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8607 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6511 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1978 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:17 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2951 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6912 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 4.9433 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3897 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3551 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6451 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7332 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8272 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2116 | wt% | R. Omar
2026-09-01 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2634 | wt% | R. Omar
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3632 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1753 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.186 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3236 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3258 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.413 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5113 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.119 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 08:24 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1703 | wt% | A. Hassan
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4418 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2073 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1703 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1416 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3039 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4193 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5066 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1234 | wt% | M. Saleh
2026-09-01 15:25 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1691 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6147 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1664 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3739 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5722 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6309 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6472 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8084 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2062 | wt% | R. Omar
2026-09-02 08:44 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2557 | wt% | R. Omar
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4595 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2123 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0579 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0258 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3164 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4156 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5098 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1224 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1702 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6718 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4186 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7945 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5975 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9669 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8795 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6371 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1821 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 08:44 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2922 | wt% | M. Saleh
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8155 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0838 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6304 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3356 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5998 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7017 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.822 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2059 | wt% | A. Hassan
2026-09-02 15:16 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2597 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4624 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2834 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0645 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1469 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3348 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.426 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5227 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1245 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1696 | wt% | R. Omar
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6733 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4163 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6273 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5941 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.8844 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.842 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6206 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1804 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.29 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4697 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2231 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1896 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.4227 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2847 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4379 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5134 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1218 | wt% | R. Omar
2026-09-03 08:12 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1732 | wt% | R. Omar
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3524 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1934 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.14 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.083 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2796 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4139 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5144 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1197 | wt% | A. Hassan
2026-09-03 15:22 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1713 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7307 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1217 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.39 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6367 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6185 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7106 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8202 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2152 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2575 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4357 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2561 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0594 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1266 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3109 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4231 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5178 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.124 | wt% | R. Omar
2026-09-04 15:12 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1713 | wt% | R. Omar
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9563 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1186 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5168 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.7393 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6228 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6656 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8176 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2035 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 08:39 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2709 | wt% | A. Hassan
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6692 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3153 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8283 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.6951 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0098 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8375 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6184 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1804 | wt% | M. Saleh
2026-09-04 15:31 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.288 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7054 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4904 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5509 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.1083 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9323 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.878 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6442 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1788 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2964 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3524 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2429 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0395 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.7917 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3526 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4179 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5053 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1214 | wt% | R. Omar
2026-09-07 15:28 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1647 | wt% | R. Omar
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3582 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2223 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1837 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0183 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3203 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4235 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5017 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.121 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1668 | wt% | A. Hassan
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8568 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1208 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5485 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4294 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6001 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7368 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8185 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.204 | wt% | M. Saleh
2026-09-07 15:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2648 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4934 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2104 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0437 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1213 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2942 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4174 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5088 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1264 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:23 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1751 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 21.001 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1178 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.423 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6241 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6276 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.8016 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.823 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2012 | wt% | R. Omar
2026-09-08 15:25 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2668 | wt% | R. Omar
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.2614 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4541 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8474 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.0103 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9805 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8701 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6396 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1859 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 08:30 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2857 | wt% | M. Saleh
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9319 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.14 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5509 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4916 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6153 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6789 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8253 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.207 | wt% | A. Hassan
2026-09-08 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2518 | wt% | A. Hassan
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2782 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2272 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0625 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2102 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2843 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4181 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5111 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1234 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:01 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1678 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9251 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1766 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4226 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2456 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6305 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7141 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8303 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2008 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2606 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.678 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4019 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8053 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9042 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9057 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8732 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6441 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1818 | wt% | R. Omar
2026-09-09 08:43 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2962 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2788 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2277 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1727 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.4655 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3229 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4266 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5162 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1164 | wt% | R. Omar
2026-09-09 15:29 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1649 | wt% | R. Omar
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8892 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1489 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4718 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.472 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6516 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.671 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8029 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2205 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:49 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2677 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6794 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.409 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5951 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.205 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9706 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.856 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6436 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1866 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2929 | wt% | A. Hassan
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7163 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5181 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8037 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7661 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9778 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8614 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.646 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1698 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 08:08 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2929 | wt% | M. Saleh
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3337 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2376 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.1586 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2396 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.376 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4363 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5155 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1162 | wt% | R. Omar
2026-09-10 15:30 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1678 | wt% | R. Omar
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6637 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0862 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4029 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1463 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5832 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6583 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8256 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2104 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2653 | wt% | M. Saleh
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7575 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1543 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3609 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.979 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.651 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7018 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8057 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2128 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2503 | wt% | R. Omar
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8094 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0949 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6353 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1366 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6274 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6911 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8096 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2134 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 08:30 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2548 | wt% | A. Hassan
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.574 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.5075 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7852 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9595 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9126 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8578 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6415 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1843 | wt% | R. Omar
2026-09-11 15:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2826 | wt% | R. Omar
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8164 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1394 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4303 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 62.9441 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.662 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7313 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8148 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2025 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:35 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2512 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.868 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1025 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3714 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2664 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6605 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6975 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8128 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2199 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 15:40 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2624 | wt% | M. Saleh
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4483 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3368 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8144 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7422 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9611 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8566 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6421 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1814 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 08:01 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2842 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.735 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0711 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5872 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3304 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5878 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6679 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8188 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2109 | wt% | A. Hassan
2026-09-14 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2566 | wt% | A. Hassan
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6727 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1221 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4742 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2288 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6502 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7623 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8384 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.204 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:30 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2705 | wt% | R. Omar
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.617 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3876 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6418 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8135 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9445 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8653 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6331 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1734 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:13 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2946 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5107 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4584 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8515 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.2639 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9111 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8764 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6373 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.17 | wt% | R. Omar
2026-09-15 08:22 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2859 | wt% | R. Omar
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3623 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1967 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.189 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2705 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3307 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4154 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5096 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1243 | wt% | M. Saleh
2026-09-15 15:10 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1678 | wt% | M. Saleh
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.5256 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1829 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 1.9967 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.85 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2888 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4192 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5147 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1194 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1676 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.68 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1176 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.3881 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 64.0797 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6412 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6783 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8077 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2068 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:13 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2514 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7648 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.377 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8078 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4472 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9133 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.873 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6379 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1871 | wt% | R. Omar
2026-09-16 08:48 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2864 | wt% | R. Omar
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8321 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1198 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.5454 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.0728 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6392 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.763 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8225 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2156 | wt% | A. Hassan
2026-09-16 15:02 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2579 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9216 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1376 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.402 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3167 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6344 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7223 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8098 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2226 | wt% | R. Omar
2026-09-17 08:03 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2613 | wt% | R. Omar
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.8419 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4553 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6168 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9411 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9166 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8424 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6183 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1877 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:25 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.279 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5228 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3895 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8484 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.9611 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0053 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8543 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6485 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1762 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 08:18 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2941 | wt% | A. Hassan
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7422 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1151 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6139 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4485 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6304 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6907 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8109 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2155 | wt% | M. Saleh
2026-09-17 15:20 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2512 | wt% | M. Saleh
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.4621 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0845 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4335 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 62.9815 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6873 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6118 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8377 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2214 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:38 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2648 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 21.168 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1087 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4222 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1725 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.641 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6675 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8166 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2173 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:18 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2542 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4757 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4629 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8534 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4011 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9485 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8646 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6337 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1805 | wt% | R. Omar
2026-09-18 08:25 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2859 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7121 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1703 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6168 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.617 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.606 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7667 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8058 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2142 | wt% | R. Omar
2026-09-18 15:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2649 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8312 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1092 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4233 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.393 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6579 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7458 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8097 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2049 | wt% | R. Omar
2026-09-21 08:32 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2671 | wt% | R. Omar
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6199 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4641 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.606 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7264 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9356 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8267 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6483 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1724 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:44 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2867 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6411 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4008 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.7873 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.777 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9039 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8537 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6435 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1799 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 08:37 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.3019 | wt% | M. Saleh
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8744 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1273 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6183 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.645 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6485 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6606 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.833 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2138 | wt% | A. Hassan
2026-09-21 15:47 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.265 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3057 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2788 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0552 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.8557 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3173 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4179 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4959 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1104 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 08:41 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1646 | wt% | M. Saleh
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.794 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1072 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4197 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5524 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5655 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6986 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8098 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2009 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:02 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2572 | wt% | R. Omar
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.461 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3739 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.9234 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5224 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.8974 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8533 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6457 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1829 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 08:14 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2835 | wt% | A. Hassan
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.702 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0619 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6063 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3724 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6385 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.8095 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8197 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2169 | wt% | R. Omar
2026-09-22 15:05 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2604 | wt% | R. Omar
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.4455 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4419 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5697 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7206 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9469 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8442 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6356 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1888 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:36 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2753 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 21.0864 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1212 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4094 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.5842 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6674 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6649 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8211 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2086 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 15:36 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2629 | wt% | M. Saleh
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7474 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1225 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6064 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2315 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6163 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7046 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8056 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2215 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 08:17 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2593 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9375 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.0817 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6465 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3957 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6265 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7165 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8129 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2103 | wt% | A. Hassan
2026-09-23 15:36 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2706 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.7065 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3432 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5704 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 66.3682 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9384 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8747 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6451 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1805 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:10 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2928 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.8032 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4235 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6252 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8464 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9922 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8597 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6304 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.176 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 15:01 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2919 | wt% | A. Hassan
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.6807 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1066 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6459 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6524 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6202 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7887 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8191 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2335 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 08:22 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2652 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7377 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 4.9754 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6261 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4452 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6698 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6577 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8434 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2082 | wt% | M. Saleh
2026-09-24 15:21 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2638 | wt% | M. Saleh
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6053 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4369 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6233 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4994 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9795 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8583 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6457 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1864 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:07 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2964 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2908 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1754 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0777 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2225 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3121 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4174 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5102 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1201 | wt% | R. Omar
2026-09-25 15:37 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1689 | wt% | R. Omar
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6797 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.3673 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8102 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.609 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9725 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.859 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6379 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1803 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 08:11 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2882 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9625 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1391 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.718 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2082 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6164 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7435 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.817 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1998 | wt% | A. Hassan
2026-09-25 15:15 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2551 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3924 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2523 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0704 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1556 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3106 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4185 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5142 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1142 | wt% | R. Omar
2026-09-28 08:10 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1715 | wt% | R. Omar
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.2865 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.1878 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0657 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.1771 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3433 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4203 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5166 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1148 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:38 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1679 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3207 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2353 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.2094 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.0171 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3513 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4183 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5036 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.117 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 08:43 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1714 | wt% | A. Hassan
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 21.0073 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1511 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6585 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3438 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5833 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7066 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8408 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2098 | wt% | M. Saleh
2026-09-28 15:00 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2687 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4185 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2267 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0634 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.2591 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2951 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4229 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5301 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1103 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:17 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1676 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9484 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1231 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4202 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.8678 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.685 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6763 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.833 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1969 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 15:48 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2625 | wt% | M. Saleh
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.4496 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2312 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.2153 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.255 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3197 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4219 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5339 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1196 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 08:04 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1671 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.514 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.406 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8761 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.261 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9507 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8578 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6173 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.188 | wt% | A. Hassan
2026-09-29 15:20 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.286 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6484 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4532 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.6623 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.8558 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9128 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8422 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6314 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1677 | wt% | R. Omar
2026-09-30 08:31 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2907 | wt% | R. Omar
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6308 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4249 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.5861 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.4174 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 2.0667 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8638 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6499 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1606 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:09 | XRF-01 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2881 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.5914 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.443 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.841 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.5538 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9047 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8531 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6375 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.1774 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 08:24 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2983 | wt% | M. Saleh
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7097 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1838 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.693 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.4859 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5749 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6872 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8281 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2214 | wt% | A. Hassan
2026-09-30 15:32 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2529 | wt% | A. Hassan
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.9651 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1162 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4451 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.2358 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5835 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.6679 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8125 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.1831 | wt% | R. Omar
2026-10-01 08:45 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.267 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3169 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2162 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0359 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 43.3507 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.3166 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4229 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5069 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1029 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:32 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1662 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.7 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1001 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.7002 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.1567 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.5962 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7013 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.7973 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2139 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 08:10 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.269 | wt% | M. Saleh
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SiO2 | 21.65 | 21.6476 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Al2O3 | 5.4 | 5.4022 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Fe2O3 | 3.62 | 3.8683 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | CaO | 65.8 | 65.7508 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | MgO | 1.95 | 1.9394 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | SO3 | 0.85 | 0.8857 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | K2O | 0.64 | 0.6323 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | Na2O | 0.18 | 0.18 | wt% | R. Omar
2026-10-01 15:49 | XRF-02 | CRM-Clinker-B | TiO2 | 0.29 | 0.2906 | wt% | R. Omar
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3993 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2256 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.0489 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9271 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.2926 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4138 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.5115 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1087 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 08:48 | XRF-01 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1708 | wt% | M. Saleh
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.5803 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.2065 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.4111 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.3733 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6477 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7126 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8126 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2116 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:47 | XRF-01 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2595 | wt% | R. Omar
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SiO2 | 13.4 | 13.3918 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Al2O3 | 3.22 | 3.2324 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Fe2O3 | 2.05 | 2.2429 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | CaO | 43.1 | 42.9461 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | MgO | 1.31 | 1.309 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | SO3 | 0.42 | 0.4239 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | K2O | 0.51 | 0.4861 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | Na2O | 0.12 | 0.1217 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 08:34 | XRF-02 | CRM-Raw-Meal-C | TiO2 | 0.17 | 0.1704 | wt% | A. Hassan
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SiO2 | 20.8 | 20.8347 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Al2O3 | 5.12 | 5.1428 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Fe2O3 | 3.41 | 3.6875 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | CaO | 63.4 | 63.6569 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | MgO | 1.62 | 1.6306 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | SO3 | 2.71 | 2.7977 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | K2O | 0.82 | 0.8021 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | Na2O | 0.21 | 0.2116 | wt% | R. Omar
2026-10-02 15:12 | XRF-02 | CRM-Cement-A | TiO2 | 0.26 | 0.2579 | wt% | R. Omar

## Limits
Element | Warning limit | Action limit | Precision limit
Na2O | 8 | 12 | 6
K2O | 6 | 10 | 4
TiO2 | 6 | 10 | 4